实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处        〔2021〕第20期，总第26期

检查时间：2021年8月16日—20日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、机电学院

检查内容：暑期开放实验室及研修室、夜间运行实验室安全检查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各二级单位：

为确保暑假期间实验室安全有序运行，国资处于8月16日至20日对两校区暑期开放实验室、研修室及夜间运行实验室进行安全检查。现将新增隐患列于表1，请相关实验室高度重视，尽快提交《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》（附件1）并切实落实整改措施，其他实验室引以为鉴，杜绝出现类似安全隐患。

国有资产与实验室管理处

2021年8月23日

表1：

实验室与研修室安全检查记录

| 序号 | 校区 | 学院 | 楼宇 | 房间号 | 隐患 | 整改要求 | 复查时间 | 隐患照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴 | 环能 | 学B | 414 | 学生未穿实验服 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 2 | 大兴 | 环能 | 学B | 413 | 气瓶连接处软管老化破损 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 3 | 大兴 | 环能 | 学B | 383 | 学生未穿实验服 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 4 | 大兴 | 环能 | 学B | 383 | 危废存放不规范 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 5 | 大兴 | 土木 | 岩土楼 | 303 | 无人时未锁门 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 6 | 大兴 | 土木 | 建材楼 | 403 | 危废处置不规范 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 7 | 大兴 | 土木 | 建材楼 | 404 | 巡查记录不完整 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 8 | 大兴 | 测绘 | 学F | 114 | 使用非标插线板 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 9 | 西城 | 环能 | 实验1 | 320 | 学生未穿实验服 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 10 | 西城 | 环能 | 实验1 | 320 | 使用非标插线板 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |
| 11 | 西城 | 环能 | 实验1 | 316（研修） | 存放折叠床 | 立即整改 | 2021.8.27 |  |

附件1：

XXXX学院

实验室安全隐患整改报告单

针对xx年xx期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定XXX整改方案，整改措施及整改方案如下：

| 通报问题： |  |
| --- | --- |
| 1、通报房间号 |  |
| 2、整改措施 |  |
| 3、整改前情况（可附图） | 整改后情况（可附图） |
| （此表可增行） |  |

实验室负责人（签字）

XXXX学院（盖章）

年   月   日