实验室安全分类分级参考检查项

- 常规检查

  - 信息牌信息准确。

  - 消防通道畅通。

  - 门上观察窗未遮挡。

  - 实验区研修区明确分开。

  - 环境卫生整洁有序。

  - 实验期间有值日情况记录。

  - 灭火设备正常有效、方便取用。

  - 紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图。

  - 电源插座固定。

  - 接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面。

  - 大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）。

  - 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套。

  - 长期不用切断电源。

  - 凡进入实验室需穿着质地合适的实验服和防护服，按需佩戴护目镜、手套、安全帽等。

  - 个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识。

  - 给排水系统运行正常。

- 化学类

  - 喷淋洗眼器有显著引导标识。

  - 喷淋洗眼器能正常使用，有定期检查维护记录。

  - 通风橱内无一次性手套或较轻塑料袋等。

  - 危化品目录，MSDS。

  - 无过期药品累积现象。

  - 储存区通风、隔热、避光。

  - 有机溶剂存储区远离热源、火源。

  - 易泄漏易挥发的试剂保证通风。

  - 试剂柜中不能有接线板。

  - 化学品有序分类存放

  - 配备必要的二次泄露防护、吸附、防溢流功能。

  - 试剂不得叠放、配伍禁忌不混存、固液不混乱放置、氧化还原不混放。

  - 试剂瓶不得开口。

  - 实验架无挡板不得存放化学试剂。

  - 总量不超过100公升或100千克，易燃易爆不超过50公升或50千克，单一包装容器不大于20公升或20千克。

  - 化学品标签完整清晰。

  - 剧毒品“五双”。配备专门保险柜并固定，双人双锁；高挥发性、低闪点剧毒品存放在防爆冰箱内，双锁；贮存危化品的冰箱因为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上注明防爆冰箱；冰箱内试剂瓶有标识、螺口拧紧，不放置食品。

  - 冰箱不超期服役（一般10年），超期需审批。

  - 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物。

  - 烘箱、电阻炉不超期服役（一般12年），超期审批。

  - 加热设备放置在通风干燥处，不直接放在木桌、木板等易燃物上，周围有一定散热空间。

  - 加热设备周围不放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物。

  - 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标识，并配有必要的安全防护措施、操作规程、警示标识。

  - 使用中的烘箱、电阻炉标识使用人姓名。

  - 气瓶台账。

  - 气瓶存放点通风、远离热源、避免暴晒、地面平整干燥。

  - 气瓶柜、防倒链、防倒栅栏。

  - 无气瓶堆放现象。

  - 每间实验室内存放氧气和可燃气体均不超过1瓶。

  - 可燃气体与氧气等助燃气体不混放。

  - 存有大量惰性气体或液氮、二氧化碳的较小密闭空间有氧含量报警器。

  - 存在多条气体管路的房间张贴详细管路图。

  - 钢瓶定期检验合格标识（供应商提供）。

  - 未使用的气瓶有气瓶帽。

  - 钢瓶中气体明确、无过期钢瓶。

  - 确认满、使用中、空瓶三种状态。

  - 化学废弃物包装严密。

  - 化学实验固体废物和生活垃圾不混放。

  - 化学废物分类收集存放、贴好标签，盖子不敞开。

  - 实验室内不得大量存放废液。

  - 废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不超过公称容积85%。

  - 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确。

  - 不使用饮料瓶存放试剂、样品，如确需存放，必须撕掉包装，贴上统一试剂标签。

- 辐射类

  - 涉源单位须取得辐射安全许可证。

  - 涉源人员须经过专门培训，定期参加职业体检。

  - 辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置。

  - 涉源实验场所每年有合格的实验场所检测报告。

  - 设有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库。

  - 放射性物质的采购、转移和运输应按规定报批。

  - 各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行。

  - 放射源及设备报废时有符合国家相关规定的处置方案或回收协议。

- 机电类

  - 设备台账，设备上有资产标签，有明确管理人员。

  - 大型仪器设备、高功率的设备与电器容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项。

  - 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地。

  - 高温高压设备有安全警示标识和安全警示线（黄色),设备安全防护措施完好。

  - 不能断电的设备采取必要防护措施（如双路供电、不间断电源、监控警报等）。

  - 实验人员做好个人防护（工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等）

  - 电气设备及电线保持干燥。

  - 高电压、大电流等强电设备，设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮拦（由金属制成，可靠接地，高度不低于2米）。

  - 控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等。

  - 禁止存放易燃易爆易腐蚀品，保持通风散热。

  - 冰箱不超期服役（一般10年），超期需审批。

  - 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物。

  - 烘箱、电阻炉不超期服役（一般12年），超期审批。

  - 加热设备放置在通风干燥处，不直接放在木桌、木板等易燃物上，周围有一定散热空间。

  - 加热设备周围不放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物。

  - 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标识，并配有必要的安全防护措施、操作规程、警示标识。

  - 使用中的烘箱、电阻炉标识使用人姓名。

  - 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩。

  - 操作人员穿戴防护眼镜等防护用品，不佩戴反光物品。

  - 激光区域张贴警告标志。

  - 起重机械每月一次日常维护和自行检查，并作记录。

  - 在周边醒目位置张贴安全操作规程、警示标识。

  - 起重设备声光报警正常。

  - 室内起重设备标有运行通道。

  - 额定起重量大于等于3吨且提升高度大于等于2米的设备须取得《特种设备使用登记证》。

  - 操作人员有《特种设备作业人员证》持证上岗，每4年复审，定期检验，将检验合格证置于特种设备显著位置。

  - 压力大于0.1兆帕且容积大于30公升的压力容器须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》，设备铭牌上标明简单压力容器不需办理。

  - 设备台账，设备上有资产标签，有明确管理人员。

  - 大型仪器设备、高功率的设备与电器容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项。

  - 机械设备应保持清洁整齐，可靠接地。

  - 高温高压设备有安全警示标识和安全警示线（黄色),设备安全防护措施完好。

  - 不能断电的设备采取必要防护措施（如双路供电、不间断电源、监控警报等）。

  - 实验人员做好个人防护（工作服、工作帽、工作鞋、护目镜等）。

  - 电气设备及电线保持干燥。

  - 高电压、大电流等强电设备，设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮拦（由金属制成，可靠接地，高度不低于2米）。

  - 控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等。

  - 禁止存放易燃易爆易腐蚀品，保持通风散热。

  - 冰箱不超期服役（一般10年），超期需审批。

  - 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物。

  - 烘箱、电阻炉不超期服役（一般12年），超期审批。

  - 加热设备放置在通风干燥处，不直接放在木桌、木板等易燃物上，周围有一定散热空间。

  - 周围不放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物。

  - 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标识，并配有必要的安全防护措施、操作规程、警示标识。

  - 使用中的烘箱、电阻炉标识使用人姓名。

- 其他类

  - 信息牌信息准确。

  - 消防通道畅通。

  - 门上观察窗未遮挡。

  - 实验区研修区明确分开。

  - 环境卫生整洁有序。

  - 实验期间有值日情况记录。

  - 灭火设备正常有效、方便取用。

  - 紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图。

  - 电源插座固定。

  - 接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面。

  - 大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）。

  - 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套。

  - 长期不用切断电源。

  - 凡进入实验室需穿着质地合适的实验服和防护服，按需佩戴护目镜、手套、安全帽等。

  - 个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识。

  - 给排水系统运行正常。